说明书自查表

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB4793.9-2013测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分：实验室用分析和其他 |  |  |  |  |
| 1 | 概述 | 5.1.1 | 量值和单位的文字符号应符合IEC60027。应尽可能使用包括表1在内的国际上认可的符号 |  |
|  |  |  | 如果需要使用其他附加的符号，则不应与国际上认可的符号发生混淆 |  |
|  |  |  | 除符号101（见表1）外，对符号无颜色要求 |  |
|  |  |  | 图形符号应在文件中给予解释 |  |
| 2 | 端子、连接件和操作装置 | 5.1.5 | 注3：由操作者使用的所有必要的连接器、控制件和指示器宜进行标志 |  |
| 3 | 气体和液体连接件 | 5.1.5.101 | 在设备的连接器附近应进行清楚的标志： a)所用气体或液体的识别方法。如果没有国际通用符号规定（包括化学分子式），设备应用表1的符号14进行标志 |  |
|  |  |  | 最大允许压力或选择表1的符号14（见5.4.3） |  |
| 4 | 警告标志 | 5.2 | 由于样本或所用试剂可能具有潜在传染性的设备应明显地标记表1的符号101 |  |
|  |  |  | 由于使用化学物质可能具有危险性的设备应标记适宜的符号，或表1的符号14（如果没有可采用的符号） |  |
|  |  |  | 除7.2.101或7.2.102允许之外保护盖应标记以警告操作者不能打开或移动 |  |
|  |  |  | 设备中装有生物危害废料的任何部件，如果正常使用时能被取下，应标记表1的符号101 |  |
|  |  |  | 其他警告标志在5.1.5.1c)、6.1.2b)、6.5.1.2g)、6.6.2、7.2c)、7.2.101f)、7.2.102c)、7.3，10.1，13.2.2中规定 |  |
| 5 | 标志耐久性 | 5.3 | 5.1.2～5.2 要求的标志应永久帖附并在正常使用条件下保持清晰可辨，能耐受温度、磨擦及正常使用时可能遇到的溶剂和试剂的影响，包括制造商规定的清洁剂和消毒剂 |  |
| 6 | 概述 | 5.4.1 | 应该对通过本部分规定的保护措施不能降低到允许风险水平的任何风险提供信息 |  |
|  |  |  | 如果需要培训或使用附加的保护装置或个人保护设备来将风险降低到允许风险水平，对这些内容应该作出规定 |  |

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 |  | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 设备的运输、安装和装配说明 |  | 5.4.3 | 如果适用，责任者的文件应包含下面内容： a)在交付给责任者后运输的说明 |  |
|  |  |  |  | b)地面承载要求 |  |
|  |  |  |  | c)主要重部件各自的质（重）量 |  |
|  |  |  |  | d)定位和安装说明，包括通风以及操作人员安全和有效的维护所要求的空间 |  |
|  |  |  |  | e)装配说明 |  |
|  |  |  |  | f)保护接地说明 |  |
|  |  |  |  | g) 12.5.1 要求的声音数据 |  |
|  |  |  |  | h）有关对危险物质的处理、盛装和排放，包括防止回流的要求的说明 |  |
|  |  |  |  | i）流出生物的、化学的物质和热的液体可能产生危险时，所需要的排水系统 |  |
|  |  |  |  | j)有关危险辐射保护措施的详细内容（见第12章） |  |
|  |  |  |  | k)与电源的连接说明 |  |
|  |  |  |  | l)只适用于永久性连接式设备 1)电网电源要求和连接的详细内容，包括在最高额定环境温度下所要求的电缆的额定温度 |  |
|  |  |  |  | 2)对任何外部开关或熔断器（见6.11.2.1）或过流保护装置（见9.5）的要求。如果对安全来说是必要的，建议将这些开关或电路断路器设置在设备的近旁 |  |
|  |  |  |  | m)特殊维护要求（例如空气，冷却液），包括压力限制 |  |
| 8 | 设备的操作 |  | 5.4.4 | 如果适用，使用说明应当包括： a) 在所有操作方式下的任一操作顺序中，操作控制件和他们使用的细节 |  |
|  |  |  |  | b) 不要将设备放在难以操作断开装置的位置的说明（见6.11） |  |
|  |  |  |  | c）与附件和其他设备互连的说明，包括合适的附件、可拆卸的零部件和任何专用的材料的详细内容 |  |
|  |  |  |  | d) 间歇工作的限值 |  |

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 |  | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续8 | 设备的操作 |  | 5.4.4 | e) 设备上使用的符号的解释 ，以及在涉及危险的地方，在每一种特殊情况下使用符号的原因 |  |
|  |  |  |  | f)在发生故障时，操作人员采取的任何行动的说明 |  |
|  |  |  |  | g) 使用推荐的材料进行清洗和消毒的说明和建议（见11.2） |  |
|  |  |  |  | h)废弃物处理的说明 |  |
|  |  |  |  | i)如果正常使用涉及危险物质的处理，正确使用和培训需求或个人防护措施的说明 |  |
|  |  |  |  | j)处理潜在的传染性物质（如人体样本或试剂）时，如果有可能接触到皮肤，需要使用保护手套 |  |
|  |  |  |  | k）如果在正常使用中设备可能释放出危险的气溶胶蒸汽，对口、鼻或眼睛进行防护的说明 |  |
|  |  |  |  | l）如果潜在的危险的可见或不可见辐射可能被释放出来，对保护装置的说明和要求，如保护眼镜 |  |
|  |  |  |  | m）有关触及运动零部件的说明（见7.2.101和7.2.102） |  |
| 9 | 由于维修或处理而使设备停止使用 |  | 5.4.101 | 应该对责任者提供说明以便消除或降低由于停止使用、运输或处理所带来的危险 。若有的话，这些说明应包括使生物危害最小化的要求 |  |
| 10 | 正常使用时可触及性 |  | 7.2.101 | 作为一种例外，如果运动零部件在正常使用中的暴露不可避免，应通过风险管理（见附录AA）确定运动零部件是否会导致操作者受到伤害。按照下面优先级顺序，通过保护措施的执行尽可能使这些风险减到最小 |  |
|  |  |  |  | a)保护装置（联锁系统或其他方法，只有使用工具才能移除） |  |
|  |  |  |  | b)保护罩 |  |
|  |  |  |  | c)机械挡板 |  |
|  |  |  |  | d)安全区域和运动零部件间有足够的距离 |  |
|  |  |  |  | e)警告信号（听觉或视觉） |  |
|  |  |  |  | f)警告标志（见5.2） |  |
|  |  |  |  | b)～d)的措施应结合关于危险区域的警告（见5.4.1） |  |
|  |  |  |  | 如果运动零部件在正常使用中的暴露不可避免，说明书应说明能导致伤害的程序，只有在操作人员被警告存在潜在的危险，并已经接受过以尽可能最安全的方式操作程序的足够培训后，才能操作此流程 |  |

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 正常使用之外可触及性 | 7.2.102 | 除正常使用外，在进行例行维护时，如果由于技术上无法避免的原因，操作人员不得不去接触可能会引起危险的运动零部件才能完成某种程序，例如调节，如果采取了下列的所有措施，接触运动零部件是允许的： a)对7.2.101a)中装置所保护的运动零部件，不使用工具不可能触及 |  |
|  |  |  | b)责任者的说明要包括一项声明，即操作人员应经过培训才能允许进行危险性的操作 |  |
|  |  |  | c) 在接触运动零部件之前应先行拆除的任何盖子或零部件上要求警告标志（见5.2），标明操作人员未经培训禁止接触。作为一种选择，表1的符号14应被标注在盖子或零部件上，并在文件中包括警告说明 |  |

备注：不适用请标注为N/A