GB9706.1全项检验应送样品及资料清单

注：如对以下内容有疑问，请电话咨询0731-84284973邓所长

- 样机和安全件数量

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样机（包括主机、应用部分电缆、电源线、随机文件等） | 一套 |  |
| 2 | 电源模块 | 3个 | 指开关电源 |
| 3 | 电源变压器 | 3+n只（n:表示次级绕组抽头数） | 其中一个未封装 |
| 4 | 电源开关 | 2个 |  |
| 5 | 初级和次级熔断器 | 各20只 | 如熔断器有证，变压器需做单独试验时仍需熔断器 |
| 6 | 熔断器座 | 1个 |  |
| 7 | 热熔断器或过流释放器 | 2个 |  |
| 8 | 网电源部分电路板 | 2块 | 其中一块空白印刷版 |
| 9 | 应用部分电路板 | 2块 | 其中一块空白印刷版 |
| 10 | 用于支撑未绝缘的网电源部件的绝缘材料 | 50mm×100mm×实际厚度或完整部件（1个） |  |
| 11 | 绝缘材料外壳及其他外部的绝缘部件 | 50mm×100mm×实际厚度或完整部件（1个） |  |
| 12 | 电线组件（插头、线和连接器） | 1套 |  |
| 13 | 应用部分与网电源部分的隔离器件（如：光电耦合器、隔离变压器） | 设备实际用的数量 | 若需要 |
| 14 | 电源插座至保险丝之间的电线 | 0.5m |  |
| 15 | 电源滤波器 | 1个 |  |

- 随机文件

2.1产品技术要求（应包含产品安全特征：如绝缘图、5项分类等）。

2.2绝缘图电路原理图，其中电源部分和应用部分要有详细的图纸（注明参数）。

2.3电源部分和应用部分的印刷版图（1:1）。

2.4应用部分与带电部分的隔离器件的有关技术参数及证明。

2.5电源变压器规格书，应包含如内部结构图、电气原理图、电气参数（初级、次级的电压电流、绕组的绝缘材料及等级等）、外形尺寸图信息。

2.6网电源部分和应用部分的关键元器件清单（具体内容见表1，格式见表2）。

2.7使用说明书和技术说明书。

2.8提供表1中关键元器件的相关证书。

表1 关键元器件

| 序号 | 元器件名称 | 序号 | 元器件名称 | 序号 | 元器件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关 | 8 | 电机 | 15 | 网电源部分电容器（如X、Y电容） |
| 2 | 电源插座 | 9 | 变压器结构图 | 16 | 连锁装置 |
| 3 | 电源线组件及电线 | 10 | 断路器 | 17 | 风扇 |
| 4 | 熔断器 | 11 | 印板材料等级 （可燃性） | 18 | 继电器 |
| 5 | 熔断器座 | 12 | 热保护器件 | 19 | 光隔 |
| 6 | 开关电源 | 13 | 过压保护装置 |  |  |
| 7 | 接线端子 | 14 | 电源滤波器 |  |  |

表2 关键元器件

| 序号 | 元器件 名称 | 制造厂商 | 规格型号 | 技术参数 | 安全认证 证书编号 | 符合标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GB4793.1全项检验应送样品及资料清单

注：如对以下内容有疑问，请电话咨询0731-84284973邓所长

1.样机和安全件数量

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源变压器 | 3+n只（n:表示次级绕组抽头数） | 其中一个未封装 |
| 2 | 非金属设备的外壳（注塑外壳的材料样块） | 10块130mm×13mm |  |
| 3 | 支撑与网电源相连的零部件的绝缘零部件、非金属外壳 | 50mm×100mm×实际厚度或完整部件 | 如有检验报告可只提供检验报告 |
| 4 | 初级和次级熔断器 | 各20只 | 如熔断器有证，变压器需做单独试验时仍需熔断器 |
| 5 | 温度保护装置 | 一个 | 若有证书应同时提交 |
| 6 | 电源模块 | 3个 | 指开关电源 |
| 7 | 电源开关 | 2个 |  |
| 8 | 熔断器座 | 1个 |  |
| 9 | 热熔断器或过流释放器 | 2个 |  |
| 10 | 网电源部分电路板 | 2块 | 其中一块空白印刷版 |
| 11 | 电线组件（插头、线和连接器） | 1套 |  |
| 12 | 每种规格的风扇、电机、电池 | 各1个 |  |
| 13 | 电源插座至保险丝之间的电线 | 0.5m |  |
| 14 | 电源滤波器 | 1个 |  |

- 随机文件：

2.1产品技术要求（应包含产品安全特征如过压类别、污染等级等）

2.2使用说明书（含安装、维修手册）。

2.3关键元器件清单（具体内容见表3，格式见表4）。

2.4表3中关键元器件符合相关安全标准的证书。

2.5电路原理图及印制板图（1:1）（对电源电路初次级、控制电路应标注详细技术参数）。

2.6隔离器件的有关技术参数。

2.7电源变压器规格书，应包含如内部结构图、电气原理图、电气参数（初级、次级的电压电流、绕组的绝缘材料及等级）、外形尺寸图信息。

2.8由电源电压直接驱动的电机绕组绝缘等级，如A级、B级、C级、E级、F级。

表3 关键元器件

| 序号 | 元器件名称 | 序号 | 元器件名称 | 序号 | 元器件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源开关 | 8 | 电机 | 15 | 网电源部分电容器 （如X、Y电容） |
| 2 | 电源插座 | 9 | 变压器 | 16 | 连锁装置 |
| 3 | 电源线组件 | 10 | 断路器 | 17 | 风扇 |
| 4 | 熔断器 （保险丝） | 11 | 印制板材料等级 （可燃性） | 18 | 继电器 |
| 5 | 熔断器座 （保险丝座） | 12 | 过温保护装置 | 19 | 光隔 |
| 6 | 开关电源 | 13 | 过压保护装置 | 20 | 内部电线 |
| 7 | 接线端子 （承载0.5A以上） | 14 | 电源滤波器 | 21 | 其他 （根据具体检测而定） |

表4 关键元器件清单

| 序号 | 元器件名称 | 制造厂商 | 型号 | 规格/材料 | 相关标准号 | 安全证书编号及认证机构 | 对应印版上位置号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应标有中文 名称 |  |  |  |  |  |  |

变压器来样登记单

报告编号：

送样单位：                                         产品名称：

送样人员：                                         送样日期：

| 产 品 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备内使用不同规格变压器的数量：共 个； 第 个 |  |  |  |  |
| 变压器型号（若有）： |  |  |  |  |
| 变压器数量： 浸漆 个； 未浸漆（必须提供）： 个 |  |  |  |  |
| 变压器材料绝缘等级： |  |  |  |  |
| 变压器初、次级绕组之间的绝缘是否为双重绝缘或加强绝缘（满足A-e的要求）：□是； □否 |  |  |  |  |
| 初级绕组 |  |  |  |  |
| 保护装置类型：□有； □无 |  |  |  |  |
| □过电流释放器 □无延时 释放器跳闸电流： A； 证书编号： □有延时 延时时间： 释放器跳闸电流： A； 证书编号： |  |  |  |  |
| □ 自动恢复的热断路器： 动作温度： ℃； 证书编号： |  |  |  |  |
| □ 非自动恢复的热断路器： 动作温度： ℃； 证书编号： |  |  |  |  |
| □ 熔断器额定值： A |  |  |  |  |
| 输入电压： V |  |  |  |  |
| 次级绕组 |  |  |  |  |
| 保护装置类型：□有； □无 |  |  |  |  |
| □过电流释放器 释放器跳闸电流： A； 证书编号： □无延时 释放器跳闸电流： A； 证书编号： □有延时 延时时间： 释放器跳闸电流： A； 证书编号： |  |  |  |  |
| □ 自动恢复的热断路器： 动作温度： ℃； 证书编号： |  |  |  |  |
| □ 非自动恢复的热断路器： 动作温度： ℃； 证书编号： |  |  |  |  |
| □ 熔断器： □ 符合GB9364标准； 证书编号： □ 符合GB9815标准； 证书编号： |  |  |  |  |
| 绕组 | 输出电压（V） | 变压器额定 输出电流（A） | 设备正常使用时变压器输出的平均工作电流（A） | 熔断器额定值（A） |
| 绕组1 |  |  |  |  |
| 绕组2 |  |  |  |  |
| 绕组3 |  |  |  |  |
| 绕组4 |  |  |  |  |
| 绕组5 |  |  |  |  |
| 绕组6 |  |  |  |  |

注：产品信息是做变压器检验的必备条件,应填写完整，否则检验无法进行。

检验人员确认签字：                                              日期：