说明书自查表

| 序号 | 检验项目及条款 |  | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 |  |  |  |  |
| 1 | 标志概述 | 5.1.1 | 设备上应当标有符合GB4793.1中5.1.2至5.2规定的标志 |  |
|  |  |  | 除了内部零件的标志外，这些标志应当从外部就能看见，或者如果盖子或门是预定要由操作人员来拆下或打开的，则在不用工具拆下盖子或打开门后，这些标志应当从外部就能看见 |  |
|  |  |  | 适用于整台设备的标志不得标在操作者不用工具就能拆卸的零部件上 |  |
|  |  |  | 对机柜安装或面板安装的设备，标志允许标在设备从机柜或面板上卸下之后能看见的表面上 |  |
|  |  |  | 量值和单位的文字符号应符合IEC 60027的规定，如果适用，图形符号应符合表1的规定 |  |
|  |  |  | 符号无颜色要求。图形符号应当在文件中进行解释 |  |
| 2 | 标识 | 5.1.2 | 设备应当至少标有下列内容： - 制造厂或供应商的名称或商标 |  |
|  |  |  | - 型号、名称或能识别设备的其他方法 |  |
|  |  |  | 如果标有相同识别标志（型号）的设备是在一个以上的生产场地制造的，则对每一个生产场地制造的设备，其标志应当识别出设备的生产场地 |  |
| 3 | 电源 | 5.1.3 | 设备应标出以下信息： a）电源性质： — 交流：额定电网电源频率或频率范围 |  |
|  |  |  | — 直流：表1的符号1 |  |
|  |  |  | b）额定电源电压值或额定电源电压范围 |  |
|  |  |  | c）接上所有附件或插件模块时的最大额定功率，单位W（有功功率）或单位VA（视在功率），或者最大额定输入电流 |  |
|  |  |  | 如果设备可以使用一个以上的电压范围，则应当对应每个电压范围分别标出，除非最大值与最小值相差不大于平均值的20% |  |
|  |  |  | 测得值不得超出标称值的10% |  |
|  |  |  | d）对操作者能设置成使用不同额定电源电压的设备，应当装有设置设备电压的指示装置 |  |
|  |  |  | 对于便携式设备，该电压指示应当从外部就能看见 |  |
|  |  |  | 如果设备在结构上做成不用工具就能改变电源电压的设置，则在改变电压设置的操作时也应当能同时改变电压的指示 |  |
|  |  |  | e）对能插入标准电源插头的辅助电源插座，如果其供电与电网电源电压不同，则应当标出该供电电压 |  |

| 序号 | 检验项目及条款 |  | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续3 | 电源 | 5.1.3 | 如果该插座仅供特定的设备使用，则该插座的标志应当能识别预定与其使用的设备，如果不标这种标志，则应当标出最大额定电流或功率，或者在插座旁标上表1的符号14，并将全部细节在文件中作出说明 |  |
| 4 | 熔断器 | 5.1.4 | 对可由操作人员更换的任何熔断器应当在其熔断器座旁标上使操作人员能识别正确更换熔断器的标志 |  |
| 5 | 端子、连接件和操作装置 | 5.1.5 | 如果对安全是有必要的话，则对端子、连接器、控制件以及指示器，包括供流体，如气体、水用的和供排放用的任何连接件应当给出其用途的指示。 如果没有足够的空间，可以使用表1 的符号14 |  |
| 6 | 端子 | 5.1.5.1 | 端子： 与电网电源相连的端子应当是能识别的 |  |
|  |  |  | a）功能接地端子用表1的符号5 |  |
|  |  |  | b）保护导体端子用表1的符号6，但当保护导体端子是经认可的电网电源器具输入插座的一部分时除外。该符号应当标在靠近端子处或标在端子上 |  |
|  |  |  | c） 对6.6.3允许与可触及导电零部件相连的控制和测量电路端子，如果该端子的这种连接不是显而易见的，则用表1的符号7 |  |
|  |  |  | d）从设备内部获得供电的而且是危险带电的端子应当标上电压、电流、电荷、能量值或量程，或者标上表1的符号14 |  |
|  |  |  | e）与可触及导电零部件相连的可触及功能接地端子，应当标上这种连接情况的指示，除非这种连接是显而易见的。对这种标志可用表1的符号8 |  |
| 7 | 测量电路端子 | 5.1.5.2 | 测量电路端子： 电压和电流测量电路的端子应当按如下规定进行标志，除非测量仪器上给出明确的指示（见下面的注），说明电压和电流测量电路的端子预定不连接对地大 于交流50V或直流120V 的电压 |  |
|  |  |  | a) 在测量类别I（见6.7.4）的范围内进行测量时，测量电路的端子应当按适用的情况标上额定电压或电流以及标上表1 的符号14[见5.4.1f]和 g]] |  |
|  |  |  | b）在测量类别II、III 和IV（见6.7.4）的范围内进行测量时，测量电路的端子应当按适用的情况标上额定电压或额定电流以及相关的测量类别，测量类别的标志应当按适用的情况标为“类别II”、“类别III”或“类别IV” |  |
|  |  |  | 永久连接的且不可触及的电压和电流测量电路的端子不必进行标志[见5.4.3i）]。这种端子的测量类别和额定最大工作电压或额定最大电流应当在设备安装说明书中作出说明（见5.4.3） |  |
|  |  |  | 对只能用来与其他设备的特定的端子相连的电路端子（连接器），如果具有识别这些端子的某种方法，则也可以例外 |  |

| 序号 | 检验项目及条款 |  | 标 准 要 求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续7 | 测量电路端子 | 5.1.5.2 | 标志应当标在端子的就近处，但是如果没有足够的标志面积（就象多输入的设备那样），则允许标志标在铭牌上或刻度盘上，或者允许端子标有表1 的符号14 |  |
| 8 | 开关和断路器 | 5.1.6 | 如果电源开关或断路器被用来作为断开装置，则应当清楚地标出其“通”位和“断”位 |  |
|  |  |  | 在某些情况下，表1的符号9和10也能适合作为该装置的标识。仅有指示灯不认为是符合要求的标志 |  |
|  |  |  | 对电源开关以外的其他开关不得使用符号9和10 |  |
|  |  |  | 如果按钮开关被用来作为电源开关，则可以用表1的符号9和15来表示“通”位，或可以用表1的符号10和16来表示“断”位，并将这一对符号（9和15；10和16）靠近在一起 |  |
| 9 | 用双重绝缘或加强绝缘保护的设备 | 5.1.7 | 全部用双重绝缘或加强绝缘保护的设备应当标上表1的符号11，但装有保护接地端子的设备除外 |  |
|  |  |  | 只有局部用双重绝缘或加强绝缘保护的设备不得标上表1 的符号11 |  |
| 10 | 现场接线端子盒 | 5.1.8 | 如果在正常条件下，在环境温度为40℃时，或在最高额定的环境温度（如果高于40℃时）现场接线盒或接线箱的端子或外壳的温度超过60℃，则应当标出要与该端子连接的电缆的最低额定温度 |  |
|  |  |  | 该标志应当在连接前或连接时就能看见，或者将该标志标在端子的近旁 |  |
| 11 | 警告标志 | 5.2 | 警告标志在设备准备作正常使用时就能看见 |  |
|  |  |  | 如果某个警告标志适用于设备的某个特定部分，则该标志应当标在该特定部分上或标在其附近 |  |
|  |  |  | 警告标志的尺寸应当按如下规定： a) 符号高度至少应当为2.75mm，文字高度至少应当为1.5mm，文字在颜色上应当与背景颜色形成反差 |  |
|  |  |  | b) 在材料上模注、模压或蚀刻的符号或文字的高度至少应当为2.0mm,如果不打算在颜色上形成反差，则这些符号或文字至少应当具有0.5mm的凹陷深度或凸起高度 |  |
|  |  |  | 如果为了保持设备提供的防护而需要责任者或操作人员去查阅说明书，则设备应当标有表1的符号14 |  |
|  |  |  | 符号14不需要与在说明书中作出的解释的符号一起使用 |  |
|  |  |  | 如果说明书说明，操作人员可以用工具接触在正常条件下可能是危险带电的零部件，则应当标有警告标志，说明在接触前必须使设备与危险带电电压隔离或断开危险带电电压 |  |
|  |  |  | 警告标志在5.1.5.1c)；6.1.2b)；6.5.1.2g)；6.6.2；7.2c)；7.3；10.1；13.2.2中规定 |  |

| 序号 | 检验项目及条款 |  | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 标志耐久性 | 5.3 | 符合5.1.2～5.2要求的标志应当在正常使用条件下保持清晰可辨，并能耐由制造厂规定的清洁剂的影响 |  |
| 13 | 文件概述 | 5.4.1 | 为了安全目的，应当随同设备提供含有下述内容的文件： a) 设备的预定用途 |  |
|  |  |  | b) 技术规范 |  |
|  |  |  | c) 使用说明 |  |
|  |  |  | d) 可从其获得技术帮助的制造商或供货商的名称和地址 |  |
|  |  |  | e) 5.4.2～5.4.5规定的信息 |  |
|  |  |  | f) 如果设备上需要标有端子标志，相关测量类别的定义 |  |
|  |  |  | g) 对标有测量类别I的设备应当给出警告，告戒在测量类别II、III、IV的范围内进行测量时不能使用该仪器，而且还要在文件中给出详细的额定值，包括额定瞬态过电压值 |  |
|  |  |  | 如果适用，警告语句和对标在设备上的警告符号所做的清楚的解释应当在说明书中给出，或者将其永久、清晰地标在设备上 |  |
|  |  |  | 特别是应当给出一段叙述，说明在标有表1符号14的所有的情况下均需要查阅文件，以便弄清潜在危险的性质以及必须采取的任何应对措施 |  |
| 14 | 设备额定值 | 5.4.2 | 文件应当包含下列信息： - 电源电压或电压范围，频率或频率范围，以及功率或电流额定值 |  |
|  |  |  | - 所有输入和输出连接的说明 |  |
|  |  |  | - 如果外部电路不可触及时，适用于单一故障条件的外部电路绝缘的额定值 |  |
|  |  |  | - 为设备设计给定的环境条件范围的说明 |  |
|  |  |  | e) 如果标定了设备符合GB 4208时，设备防护等级的说明 |  |
| 15 | 设备安装 | 5.4.3 | 文件应当包括安装和特定的交付使用的说明，以及如果对安全是必要的话，还应当包括在设备安装和交付使用过程中可能发生的危险的警告： a) 装配、定位和安装要求 |  |
|  |  |  | - 保护接地说明 |  |
|  |  |  | - 与电源的连接 |  |
|  |  |  | - 对永久性连接式设备： - 电源布线要求 |  |
|  |  |  | - 对任何外部开关或断路器和外部过流保护装置的要求，以及将这些开关或电路断路器设置在设备近旁的建议 |  |

| 序号 | 检验项目及条款 |  | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续15 | 设备安装 | 5.4.3 | e) 通风要求 |  |
|  |  |  | f) 特殊维护要求，如空气、冷却液 |  |
|  |  |  | g) 如果12.5.1要求测量的话，发出声响的设备产生的最大声功率等级 |  |
|  |  |  | h）与声功率等级有关的说明 |  |
|  |  |  | i） 对永久连接且不可触及的电压和电流测量电路的端子，有关测量类别、额定最大工作电压或额定最大电流的信息 |  |
| 16 | 设备的操作 | 5.4.4 | 如果适用，使用说明应当包括： - 操作控制件及其用于各种操作方式的标识 |  |
|  |  |  | - 不要将设备放在难以操作断开装置的位置的说明 |  |
|  |  |  | - 与附件和其他设备互连的说明，包括指出适用的附件、可拆卸的零部件和任何专用的材料 |  |
|  |  |  | - 间歇工作限值的规范 |  |
|  |  |  | - 在设备上使用的与安全有关的符号的解释 |  |
|  |  |  | - 消耗材料更换的说明 |  |
|  |  |  | - 清洗和消毒的说明 |  |
|  |  |  | - 列出设备中能释放的任何潜在的有毒或有害的气体及其可能的释放量的说明 |  |
|  |  |  | - 关于减小有关可燃液体危险的程序的详细说明 |  |
|  |  |  | 在说明书中应当说明，如果不按制造厂规定的方法来使用设备，则可能会损害设备所提供的防护 |  |
| 17 | 设备的维护 | 5.4.5 | 对责任者为安全目的而需要涉及的预防性维护和检查应当给出足够详细的说明 |  |
|  |  |  | 如果任何软管或装有液体的零部件失效可能会引起危险，如有必要，这些说明应当包括任何软管或装有液体的零部件的检查和更换 |  |
|  |  |  | 对于使用可更换电池的设备，应当说明该特定电池的型号 |  |
|  |  |  | 制造厂应当规定出只能由制造厂或其代理机构才能检查或提供的任何零部件 |  |
|  |  |  | 对可更换的熔断器的额定值和特性应当作出说明 |  |

备注：不适用请标注为N/A