说明书自查表

| 序号 | 检验项目及条款 |  | 标 准 要 求 | 页码标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YY 0607-2007医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 |  |  |  |  |
| 1 | 分类 | 5.2 | BF型应用部分 |  |
|  |  |  | CF型应用部分 |  |
|  |  | 5.6 | 按运行模式分类： 连续运行 |  |
| 2 | 设备或设备部件的外部标记 | 6.1 | j）输入功率 由电网供电的刺激器的额定输入功率,必须在7.1aa)的条件下任何5s的最大输入功率的平均值 |  |
|  |  |  | p）输出 在任何5秒能提供平均输出值超过10mA(r.m.s)或10V(r.m.s)的仪器,应在电极连接附近标记序号14的符号(见《通用标准》的附录D中表D1) |  |
| 3 | 指示灯和按钮 | 6.7 | 见51.103 |  |
| 4 | 使用说明书 | 6.8.2 | aa)* 使用说明书还必须包括: a）输出波形数据包括输出电压或电流的任何直流分量、脉冲宽度、脉冲重复频率、最大幅度等以及负载阻抗对这些参数的影响 |  |
|  |  |  | b）刺激器的用于每种专门治疗类型的电极尺寸和使用方法的建议 |  |
|  |  |  | c）当输出包含直流分量时，所有采取的必要预防措施的建议 |  |
|  |  |  | d）如果没有获得医生的医嘱，应劝告使用植入式电子装置(例如心脏起搏器)的患者不应使用刺激器 |  |
|  |  |  | e）对下列潜在危险的警告: ── 把高频手术设备和刺激器同时连接到一个患者时,在刺激器电极处可能引起烧伤并可能损坏刺激器 |  |
|  |  |  | ── 靠近短波或微波治疗设备(例如1m)使用刺激器, 可能引起刺激器的输出不稳定 |  |
|  |  |  | ── 靠近胸部使用电极会增加心脏纤颤的危险 |  |
|  |  |  | f）对能提供输出值超出10mA(r.m.s)或10V(r.m.s)的设备: ── 由制造厂提供使用刺激器电极最大允许输出值的资料 |  |
|  |  |  | ─任何电极电流密度超过2mA(r.m.s)/cm2,应有要求使用者特别注意的建议 |  |
| 5 | 技术说明书 | 6.8.3 | aa) 技术说明书中必须给出6.8.2 aa) a)项中所规定的参数。使这些参数有效的负载阻抗范围也必须说明 |  |

备注：不适用请标注为N/A